条码秤标定：RL00
1、(秤内程序4.0版)

将秤底部校正铅封拆掉，卸下标定螺钉，准备10公斤砝码（大米）
操作步骤：空秤台下按代码→24681357 * 05 *→ 捅校正开关（用牙签）→↓→↓→1→↓→1→1→1→0→0→0→放10公斤砝码在空秤台上→1→移走砝码→1→1→秤将自己启动，完毕。
2、(秤内程序5.0版)

将秤底部校正铅封拆掉，卸下标定螺钉，准备10公斤砝码（大米）

操作步骤：空秤台下按代码→24681357 * 05 *（走纸）→1→↓（显示push cal Button）→（用牙签）捅校正开关后
（显示12）→↓（显示DO NOT ENTER CAL 0-1）→1→↓→0
→↓→0→↓（显示0.002/15/0）→10→↓→*（显示LOAD 
10KG WEIGHT）→放10公斤砝码在秤盘上→*（等几秒,
显示UNLOAD时）→移走砝码→*（秤自动重启）,完毕.
