bPlus 标定图文教程

准备工作：T20 梅花螺栓刀 1 把、细圆珠笔芯或者牙签、5KG

或 10KG 或 15KG 砝码。

标定过程：菜单键 246813 确认 9 确认 向下键 显示标定

[image: image1.jpg]IFF




按 确认键 机器提示：请按标定开关，用牙签或圆珠笔芯按 下 标 定 开 关 ， 机 器 会 有 滴 一 声 蜂 鸣 。

[image: image2.jpg]




机器再次显示标定，再按确认键，显示滤波，再按确认键。

机器默认为中度滤波（Medium），通过上下箭头可以选择轻

度滤波（Low）和重度滤波（High）。

[image: image3.jpg]Filter=Medium

B
i-r




确认键
进入重力加速度选择（GEO），按确认键后可以按上

下箭头选择 GEO 数值，默认大陆地区选 12。

[image: image4.jpg]>

GEQ>12

GEOfHB





确认键 2 次，进入单位选择菜单。上下箭头切换 KG（千克）

和 Ib(磅)。

[image: image5.jpg]-
2 g
I

Unit=kg

e




确认键，进入量程菜单。上下箭头选择双量程（Dual）和单 量程（Single）。

[image: image6.jpg]‘Range=Dual




确认键，进入最大量程选择，上下键切换 3KG、6KG、12KG、

15KG、30KG、60KG。

[image: image7.jpg]BRER

s
Capacity=15kg





确认键，进入精度选择，上下键切换 0.001（3KG 秤）、0.002

（6KG 秤）、0.005（15KG 秤）、0.010（30KG 秤）、0.020（60KG

秤），精度选择时看秤的最大量程。

[image: image8.jpg]Resolution=0.005




确认键，机器显示采集零点（秤盘上不要放置任何物品），

再按确认键，5 秒后提示加载。

[image: image9.jpg]



确认键，上下键切换实际加载砝码重量，选择 10KG 或 15KG。

秤盘上放置相应砝码重量，再按确认键。机器 5 秒后显示卸 载。从秤盘上取下砝码，再按确认键，机器显示重启，确认 键，机器重新启动后标定完成，最后用砝码校验称重是否准 确。

[image: image10.jpg]Load>10kg





bPlus 条码秤 6/15KG 标定教程编写完毕

